驻马店市中医院采购项目论证参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 驻马店市中医院医用吸烟机（万向吸气臂）采购项目论证 |
| 一、论证项目技术参数要求 | 一、产品主要特点1、吊挂式安装，可提升空间的整洁度；2、万向臂可360度旋转，任意位置精准悬停；3、吸力大，不留烟；4、操作简便，风力三挡可调，可根据需要调节风量。二、风机主要性能指标1.电源：220V 50HZ；2.风量：1200m³/h；3.风速：9m/s；4.静压：500Pa；（①增加风量；②在做1-2位患者时主要动力设备。）5.运动噪音：31db；6.口径：φ100mm；7.艾灸专用直流变频排风机；8.独家静音风机，风力三档可调。三、静音风箱1.静音风箱可进一步降低风机噪音，提高医患人员的舒适度；2.静音风箱内可安装过滤网；3.过滤艾烟及艾油，达到保护风机，延长其使用寿命的同时确保气体排放达到环保等要求。4.静音风箱具有一键打开功能，方便拆卸更换。四、艾灸专用万向吸气臂1.吸气臂身铝氧化，氧化厚度1.2um，表面光滑、平整；2.吸气臂共4节可调；3.带风量调节阀，具有“关”“闭”标识，可调节风量0-1000m³/h；4.吸气臂可360°旋转，旋转半径1000mm，任意位置旋停；5.吸气口口径：φ78mm，可根据临床需求来调节灵活度，无任何死角，可伸展、收折。五、艾灸专用集气罩1.集烟罩采用透明PC材质，可以360°旋转，用于收集艾烟、艾油、艾灸气体、艾灸颗粒及粉尘；2.耐高温可达100℃；3.集烟罩可选配多种尺寸：870\*580mm；640\*420mm；φ375mm；4.可安装前段过滤装置，用于过滤艾油和艾烟以及絮状物等，拆卸方便并可多次清洗重复利用；5.集气罩可用清水或洗涤剂直接擦洗。五、控制面板1.液晶触摸屏；2.电源：220V 50HZ；3.尺寸：3.6寸；4.可显示室内温湿度；5.风量调节触摸键；六、安装支架1.采用1.7mm 厚，110mm\*110mm 铝合金方管加工一次成型排烟，表面光滑、平整；2.常规尺寸为1000mm, 匹配房间高度为3.2m-3.4m，如遇特殊情况，可根据现场的高度订做。七、安装底座：采用6mm 的铁板切割加工并喷漆而成。八、排烟管道材质：选用阻燃管道通过QB/T1929-2006 落锤冲击实验且材料符合UL94 V-2 等级要求。九、 电源线及控制线： 采用国标阻燃电线。 |