驻马店市中医院采购项目论证参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 驻马店市中医院病床采购项目 |
| 论证项目商务  及技术参数要求 | （一）病床功能要求：背部调节75°±5°；腿部调节45°±5°；钢制弯管护栏，上下旋转结构；豪华静音脚轮，独立刹车；床板采用冷轧钢板一次性冲压成型，具有良好的防滑和透气性。床体承重不小于260kg。  （二）技术参数： 1、净尺寸规格：2000×960×500mm。2、床体主梁采用厚度≥1.2mm的矩形管材，床体承重280公斤。3、背板可升降角度：0～75°±5°，腿部可升降角度：0～45°±5°。4、床板采用厚度≥1.2mm的一次冲压成形钢板条，背板四框采用板金加固，曲腿采用链条卡锁式支撑，承载能力增强。5、床头、尾采用 ABS工程塑料注塑成型，表面光滑易于清洗。床头尾板有与床身的锁定装置，床头本身有注塑成型的防撞角轮、款式新颖、方便操作。6、钢制弯管护栏设计，采用传动装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板两侧与床面板平齐，紧固牢靠，比常规医用护栏使用寿命和质量优良。7、床体四角有4个输液架插孔，床体两侧各配有2个多体位引流钩，方便患者使用，床尾有床垫防滑装置。8、丝杠为铜套丝杠，万向节采用优质45＃方钢，丝杠两极设有过载保护装置，所有连接件均为塑钢结构，静音耐磨。ABS隐藏式折叠摇手，美观耐用。9、金属表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。工件经酸除锈、碱中和、除油、清水漂洗，磷化、电泳、烘干、喷涂等复杂工序，工件表面真正达到防锈抗菌。10、配置φ125制动脚轮，四轮分别制动，刹车稳定方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性，美观耐用。11.四角带有输液架插孔以及引流挂钩， 可选配输液架。 12、 8公分棕加棉床垫外套为加厚防水抗菌布料，并具防滑、透气功能，回弹性能好；为便于清洗，带有拉链。内心为4公分天然椰丝加4公分优质高密度海绵 |