参数

1.名称:超纯水机

2.产水量:100升/小时

3.R0纯水出水电导率 源水电导率*2% 清洗用水

4.UP超纯水出水电导率≤0.1μs/cm 化验分析用水,电导率在线监测,提供电导率仪或电阻率仪的第三方校准证书,保证监测数据的稳定性

5源水低水压及缺水自动保护功能,源水、纯水、二段压力检测

6.工作电源220V/50HZ,电压波动率±10%

7.工作条件:水温 5-35℃(北方地区需要有防冻的房间）

8.内置式源水三级净化装置,充分对颗粒物质、铁、锰、余氯、镁等离子去除与吸附异味

9.有效去除水中高硬度金属离子,加大对源水的杂质处理

10.采用多兼容性借口设计,能够轻松与国内外各类型生化仪完全对接

11.具有源水进水指示、水箱满水指示、系统缺水指示功

12.全自动操作运行,具有水箱满水自动停机功能,无需人工值守看管

13.模块化快捷式设计,全封闭制水,方便维护保养

主机配置:20寸预处理软化系统配置、反渗透装置(400G RO膜*2支）

支)、25升UP纯化罐、无菌真空压力纯水箱20G,配置增压泵

- 质保期及收费情况： 质保期为三年。在质保期内,设备若非人为损坏免费更换其零配件及耗材（质保期三年内的所有耗材，更换不低于两次 ）；请同时提供质保期后设备维修及零配件成本价优惠报价。

- 15.响应时间:如设备发生故障,在接到用户电话均立即设法解决。如在电话中不能解决的,请派遣售后服务部技术在24时内到达现场,及时解决问题。