### 技术要求

1.1  COD监测仪表

| 项目 | 指标性能 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 重铬酸钾消解+光电比色（国标法：HJ/T377-2009） |
| 消解方式 | 高温、高压、密闭消解 |
| 检测范围 | (10～1000 )mg/L，根据现场工况需要可扩展量程（10～5000）mg/L |
| 氯离子掩蔽能力 | 可不经稀释直接检测氯离子浓度5000 mg/L以下的水样 |
| 示值误差 | ≤±5% |
| 重复性误差 | ≤±3% |
| 零点漂移 | ≤±5mg/L |
| 量程漂移 | ≤±5% |
| 高低温环境变化影响 | ≤±5% |
| 记忆效应 | ≤±5mg/L |
| 采样周期 | （20～9999min任意可调）和整点测量模式 |
| 测量周期 | 最小测量周期为30min |
| 取样计量 | 高、中、低位光源控制 |
| 校正周期 | 手动与自动两种模式，可自行设置 |
| 通讯接口 | RS232/RS485、4～20mA输入/输出 |
| 电源 | 额定电压AC220V±10%；50HZ±5% |
| MTBF | ≥720小时 |
| 三级精密光电计量 | 高、中、低三级精密光电计量装置，确保加入试剂和待测水样量的准确，提高了检测精度和重复性 |
| 自动清洗 | 每次测量结束后，可自动清洗仪器管路、消解瓶、多通阀组等，防止藻类或者生物膜的生成 |
| 自动恢复 | 要求异常复位和断电后来电，仪器自动排出消解瓶或者计量管中残留反应物，自动恢复到初始工作状态 |
| 安全运行 | 自动电控安全门，仪器在测试过程中无法打开前门板，保证人身安全 |

1.2  氨氮监测仪表

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 分析方法 | 水杨酸分光光度法（HJ536-2009） |
| 检测范围 | 0～300.0mg/L |
| 检测周期 | 最小测量周期20分钟 |
| 示值误差 | ≤±3% |
| 零点漂移 | ≤±2% |
| 量程漂移 | ≤±1% |
| 直线性 | ≤±5% |
| 重复性误差 | ≤±2% |
| 高低温环境变化影响 | ≤±5% |
| 记忆效应 | ≤±0.2mg/L |
| 分辩率 | 0.01mg/L |
| 采样周期 | 时间间隔（20～9999min任意可调）和整点测量模式 |
| 校正周期 | 手动与自动两种模式，自行设定时间 |
| 通讯接口 | RS232、RS485、4～20mA输入/输出 |
| 电源 | 额定电压AC220V±5% ，HZ50±5% |
| MTBF | ＞720小时 |
| 环境温度 | 5℃～40℃ |
| 环境湿度 | 85%RH以下 |
| 三级精密光电计量 | 高、中、低三级精密光电计量装置，确保加入试剂和待测水样量的准确，提高了检测精度和重复性 |
| 自动清洗 | 每次测量结束后，可自动清洗仪器管路、消解瓶、多通阀组等，防止藻类或者生物膜的生成 |
| 自动恢复 | 要求异常复位和断电后来电，仪器自动排出消解瓶或者计量管中残留反应物，自动恢复到初始工作状态 |
| 安全运行 | 自动电控安全门，仪器在测试过程中无法打开前门板，保证人身安全 |

1.3  数据采集传输系统

- 带固态盘的工控机

- IPC-910B/250W/EC0-1816/G2120/2G/64G

- 固态盘(64G/2.5"/SATA/SP9008 64G/MLC/0～70℃)

- 键盘鼠标

- 19寸以及以上液晶显示器

- RS232-485双向转换模块（三线、无源）

1.4 VPN

- 支持设置WAN口MTU值、MAC地址

- IPSec VPN加密速度 12Mbps（128-bit AES）

- IPSec VPN隧道数 45条

- 并发IPSec客户端数 50个

- 防火墙吞吐量80Mbps

1.5  在线式不间断电源

- 输入电压范围176-276V

- 输入频率范围46- 54Hz

- 输出电压范围220（1±1%）V

- 输出电压波形正弦波

- 转换时间零中断

- 超载能力  105%~130%  10min，130%以上1min

1.6  不锈钢巴歇尔槽

- 3#标准不锈钢巴歇尔槽1个

1.7在线PH计

- 测量范围：0~14pH准确度：0.05 pH

- 分辨率：0.01 pH标定：标准液标定

- 温度补偿：自动温度补偿显示： LCD液晶显示

- 电极为玻璃：可选工程塑料Ryton外壳）

- 材质：变送器为ABS

- 连接过程：上下 3/4 NPT 外螺纹

- 安装方式：支架投入式、流通式、插入式

- 线缆长度：10米（可延长至 20米）

- 防护等级：变送器IP65  电极IP68

- 工作温度：变送器-20-55℃ 电极0-60℃

- 环境温度：相对湿度≤85%

- 模拟输出：4-20mA（四线制），开关输出2组继电器、容量AC230V/5A

- 数字接口：RS485  供电电源：AC220V±10%，50HZ（可选DC 24V）

1.8采样器

- 1)采样功能：可实现定时采样、时间等比、流量等比例、流量跟踪、外控采样和串口控制等多种采样触发方式；

- 2)留样功能：可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样；

- 3)供样功能：可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样；

- 4)记录：具有留样记录、开关门记录、停电记录和报警记录；

- 5)断电保护：断电自动保护，上电自动恢复工作；

- 6)远程控制(选配)：可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程控制留样等；

- 7)数字控温：冷藏箱精确数字控温，加装均热系统，温度均匀准确；

- 8)自动润洗：每次采样前，用待测水样润洗管路，保证留样的代表性；

- 9)混匀桶自动排空：混匀桶具有快速自动排空功能；

- 10)外置泵控制：直接控制外置泵，加长采样距离。

1.9摄 像头：

- 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像

- 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量,流畅性的不同要求

- 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加

- 支持OSD颜色自选

- 支持3D数字降噪,支持120bB宽动态

- 支持背光补偿,适应不同监控环境

- 支持日夜两套参数独立配置

- 红外功能

- 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达10米

- 支持Smart IR,防止夜间红外过曝

- ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

- Smart功能

- Smart侦测:2项行为分析

- Smart编码:支持低码率,低延时,ROI感兴趣区域增强编码,SVC自适应编码技术,支持Smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本

- 系统功能

- 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI, GB28181接入,支持萤石云平台接入

- 支持心跳镜像等功能

- 支持IP67级防尘防水,可靠性高

- 接口

- 支持10M/100M自适应网口