驻马店市中医院购置医疗设备

心肺转流系统 离心泵（ECMO）技术参数配置及资金预算表

| 设备名称 |  | 心肺转流系统 离心泵（ECMO） |  | 数量：1台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进口/国产/无要求：进口 |  |  |
| 申请科室 |  | ICU | 护士长签字 |  |  |  |
| 资金预算(元) |  | 150万元 | 主任签字 |  |  |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  |  |  |  | 备注 |
| 一、 | 心肺转流系统 离心泵（ECMO）技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 设备要求及用途：整机原装进口，适用于成人和儿童体外生命支持功能，满足全院和区域性ECMO区域中心的需求 |  |  |  |  | * |
| 1.2 | 工作原理：磁悬浮工作原理 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 转速范围0－3500 RPM,转速精度±10 RPM,最大血流量-10~+10 LPM |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 系统底座触屏操作，内置可持续电源，正常4L/分流量时，持续供电时间≥80分钟，可反复充电并有剩余电量显示 |  |  |  |  | * |
| 1.5 | 具有流量监测和流量自动控制功能，当循环阻力变化时，离心泵可自动调节转速，保持恒定流量灌注。并且具有流量超限预警功能 |  |  |  |  | * |
| 1.6 | 流量传感器为无创超声流量探头，可卡在管道任意位置,无需涂抹耦合剂，无需额外耗材，可双向监测流量，最大血流量10L/min |  |  |  |  | * |
| 1.7 | 具有≥2道压力实时监测模块及报警功能，通道压力显示：-99--+999mmHg，分辨率≤1mmHg |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 具有四路温度实时监测及报警功能 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 具有低转速保护锁定功能，防止误碰引起的转速过低，血流过缓或者引起返流 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 系统配备紧急手摇驱动装置，手摇转速显示7LEDs，500RPM每一格LED,转速范围1000-4000RPM，误差±250RPM。具有红色转速报警指示灯和绿色安全转速指示灯 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 具有与设备同品牌的成人和儿童两种ECMO膜式氧合器耗材，适用于不同年龄段患者使用，并可兼容其他品牌的ECMO膜式氧合器的功能 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 管道或膜肺正压和负压调节能在设备上实时调整和呈现，利于对病人血液精确管理 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 设备为主流知名品牌，河南具有较高的市场占有率 |  |  |  |  |  |
| 二、 | ECMO配置要求 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 控制面板 1台 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 驱动马达 1台 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 手摇紧急驱动马达 1台 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 无创超声流量探头 1个 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 离心泵底座（含UPS电池） 1台 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 同品牌压力检测模块 1个 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 双压力传感器探头（含一托二支架） 1套 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 同品牌温度监测模块 1个 |  |  |  |  |
| 2.9 |  | 温度传感器探头 2根 |  |  |  |  |
| 2.10 |  | 成人膜式氧合器支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.11 |  | 儿童膜式氧合器支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.12 |  | 专用不锈钢驾车（含输液架） 1台 |  |  |  |  |
| 2.13 |  | 进口变温水箱 1台 |  |  |  |  |
| 2.14 |  | 空气氧气混合器（含氧气及空气管道） 1台 |  |  |  |  |
| 2.15 |  | ACT检测仪 1台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 供应商应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的工具、材料和信息。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 培训：免费提供操作培训和维修培训 |  |  |  |  |
| 6 |  | 免费为医院对接院内信息系统。（包含与医院信息系统接口费用，确保设备与医院相关系统及时对接，数据准确，运行正常。） |  |  |  |  |
| 7 |  | 要求提供常用维修备件清单及报价，凡需不间断电源的设备需提供UPS电源 |  |  |  |  |
| 8 |  | 质保：整机质保≧2年 |  |  |  |  |