| 采购单位： |  | 驻马店市中医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械名称： |  | 全自动凝血分析仪 | 数量：1台 |  |
|  |  |  | 进口/国产/无要求：进口 |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  |  | 备注 |
| 1 | 产地：原装进口 |  |  |  |
| 2 | 检测速度：PT速度≥400测试/小时；DD速度≥202测试/小时 |  |  |  |
| 3 | 检测通道：凝固法、发色底物法、免疫比浊法通用的检测通道≥20个 |  |  |  |
| 4 | 样本分析前状态监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本，并能监测并提示样本采血量的异常 |  |  |  |
| 5 | 检测波长： 仪器的检测波长≥5种，包含常用的340nm、405nm、575nm、660nm、800nm，不同检测波长可同时使用，不需停机更换 |  |  |  |
| 6 | 急诊功能：仪器具有便捷的急诊功能，专用急诊位≥5个 |  |  |  |
| 7 | 进样器：标配盖帽穿刺功能，可同时接受闭盖、开盖、样本杯标本；采用架式全自动连续进样、单次最大进样量≥100个标本，并可连续循环进样，随时追加样本 |  |  |  |
| 8 | 试剂针、样本针：样本针≥2根、试剂针≥3根，试剂针具有液面感应和瞬时加热到37℃功能 |  |  |  |
| 9 | 检测方法：具有凝固法、发色底物法、免疫法、凝集法4种方法，凝集法可以完成血小板聚集功能检测 |  |  |  |
| 10 | 混匀：采用漩涡状振荡混匀方式，无交叉污染 |  |  |  |
| 11 | 试剂位：试剂位≥40个，具有试剂冷藏功能，温度≤10℃；仪器可自动识别试剂信息、试剂量 |  |  |  |
| 12 | Fbg检测：仪器同时拥有PT演算Fbg与Clauss法实测Fbg两种方法 |  |  |  |
| 13 | 反应杯：单个独立反应杯，无需额外添加磁珠等耗材，单次最大装载量≥1000 |  |  |  |
| 14 | 自动化：仪器具有自动稀释、连锁筛选、MDA分析功能 |  |  |  |
| 15 | 检测原理：凝固法检测采用主副波长检测的方法，当主波长检测到异常时仪器自动采取副波长进行分析 |  |  |  |
| 16 | 操作：使用WINDOWS操作系统，软件标配中文操作界面，可触摸屏操作，直观、简便，可随时观测仪器的检测状态、结果出具时间 |  |  |  |
| 17 | 质控：仪器能自动记录质控结果，可通过L-J、Westguard rules等规则进行监测，绘制质控图，并可接入SNCS实现实时在线质控管理功能 |  |  |  |

| 18 | 供应商应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的工具、材料和信息。 |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | 培训：免费提供操作培训和维修培训 |  |
| 20 | 免费为医院对接院内信息系统。 |  |
| 21 | 要求提供常用维修备件清单及报价，凡需不间断电源的设备需提供UPS电源 |  |
| 22 | 质保：整机质保≧2年 |  |