**驻马店市中医院医疗设备购置**

**新生儿/小儿无创呼吸机** **技术参数配置及资金预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | **新生儿/小儿无创呼吸机** | 数 量 ： 壹 台 |
| 进口/国产/无要求：进口 |
| 主要技术参数要求 |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 1 | 适用于30公斤以内的新生儿、婴幼儿专用呼吸机，需提供注册证证明。 |  |
| 2 | 原装进口呼吸机。 |  |
| 3 | 彩色触摸屏+按键操作 |  |
| 3.1 | 具备无创通气nCPAP/nippv/DuoPAP、高流量氧疗模式。 |  |
|  | 内置蓄电池单独供电可使用不少于2.5小时。 |  |
|  | 可开启自动锁定屏幕防止误操作 |  |
|  | 无创采用单肢正压发生器，呼气端自然开放，不需要呼吸阀； |  |
|  | 具备多种鼻塞(不少于5个)、鼻罩(不少于5个); |  |
|  | 系统可明确设定兼容至少三种无创发生器选项，如：InfantFlow、InfantFlowLP、MediJet 等 |  |
|  | 氧传感器校准：氧浓度可在21%和100%两点进行自动和手动两种方式校准。自动校准时 不需要断开呼吸管路，不干扰患者吸入氧浓度。 |  |