DocID:19193

驻马店市中医院购置医疗设备

医用控温系统技术参数配置及资金预算表

| 设备名称 |  | 医用控温系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1套 | 资金预算(万元) | 3.9万 |
| 进口/国产/无要求 |  | 国产 |  |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 1 产品类型：国产设备。 2 产品配置：温度控制主机、输血输液加温管、加温毯、加温盖毯、足部加温毯、无线体温持续监测 传感器。 3 ▲患者核心体温采集部位：鼓膜。 |  |  |  |
| 2 | 4 患者核心体温数据以无线方式传输至数据接收终端(设备主机以及医院监护仪)供医护人员查看 设备主机屏幕能连续实时显示患者体温数据 5 体温传感器(探头)具有接入/断开提醒，可通过视觉方式提醒用户当前的状态。 6 体温测量精度： a)15.0-32.9℃最大允差±0.2℃ b)33.0-39.0℃最大允差±0.1℃ c)39.1-43.0℃最大允差±0.2℃ |  |  |  |
| 3 | 7 ★加温配件的加温方式：电热式加温。 8 ▲加温毯防水等级IPX8。 9 ▲设备具有智能闭环控温功能：主机根据体温监测组件传输的患者体温数据高低，自动智能调控各 加温配件的控温温度，达到维持患者预设体温的效果。 |  |  |  |
| 4 | 10 主机加温通道≥3个，并且可以同时运行加温。 (提供证明文件) 11 有≥2条液体加温管路，可以独立设置控温参数，同时运行加温 12可以直接选择使用的加温模式≥3种(提供证明文件) |  |  |  |
| 5 | 13 ▲每种控温模式可以预储存5组参数.并可在主界面模式选择中选择。(提供证明文件 14 ▲工作噪声小：设备正常工作时，噪音≤45dB(A)。(提供证明文件) |  |  |  |
| 6 | 15 ▲主机带触摸屏操作，触摸屏尺寸≥10.1寸。(提供证明文件) 16具有多重独立安全防护报警功能，报警内容至少需满足：体温过低、体温过高、热设备脱落、短路 过载、热断器故障、传感器故障、加热设备故障、设备温度偏低、设备温度偏高、系统故障报警、端口 电流过流。 |  |  |  |