**驻马店市中医院医疗设备购置**

 **多功能医用创口冲洗机** **技术参数配置及资金预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 多功能医用创口冲洗机 | 数量：1台 |
| 进口/国产/无要求：国产 |
| 主要技术参数要求 |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 1 | 清水冲洗功能：使用压力可调的清水冲洗伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。 |  |
| 2 | 清水冲洗加热功能：使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。 |  |
| 3 | 清洗液冲洗功能：使用清洗液冲洗喷洒伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。 |  |
| 4 | 交替冲洗功能：清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。 |  |
| 5 | 喷头可调功能：使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。 |  |
| 6 | 打印功能：打印创口冲洗记录单。 |  |
| 7 | 可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度； |  |
| 8 | 可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间： |  |
| 9 | 手柄上有流量调节按键和暂停冲洗按键，方便用户操作。 |  |
| 10 | 清水冲洗性能指标(1)清水流量在350ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调 节精度±200ml/min。(2)清水最大流量时扬程大于1600mm,清水最小流量时，扬程大 于100mm。(3)清水出水温升大于20℃。(4)清水温度可在26 ℃~36 ℃范围内可调，调节精度±3℃。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | 清洗液冲洗性能指标(1)清洗液流量大于100 ml/min。(2)清洗液扬程大于800mm。 |  |