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驻马店市中医院
院内竞争性磋商采购项目

【2026】S-021
采购文件



采   购   人：驻马店市中医院
[bookmark: _Toc29890][bookmark: _Toc23793]日        期：2026年11月




[bookmark: _Toc6056]第一章 采购需求
一、采购需求
（一）采购标的汇总表
	包号
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算单价（元）
	最高限价（元）

	A
	1
	便携式支气管镜
	1
	台
	140000
	140000


（二）技术及商务要求
1、技术要求
A包：等离子电切镜系统
	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。
	

	2
	▲支气管镜1.插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。
	

	3
	▲支气管镜2.插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。
	

	4
	视场角≥120°。
	

	5
	▲景深：3-100mm。
	

	6
	插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≤180°，向下弯曲≤130°，双向弯曲≤310°。
	

	7
	操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 ≥120°,向右≥120°。
	

	8
	▲操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。可以控制大小屏切换、拍照摄像、冻结解冻结功能。
	

	9
	操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。
	

	10
	采用立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏.
	

	11
	▲配备≥4.0英寸手持式电容式触摸显示屏；图像显示分辨率≥720×720。
	



2、商务要求
	质量标准
	符合国家质量标准、部颁标准、行业标准，且满足招标文件要求；

	质保期
	从产品入库之日起，整机及附属配套设备原厂质保3年(特殊要求除外）；

	备品备件及耗材等要求
	须提供与所投产品相关的备品备件及耗材（如有）；免费提供维护手册、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必要的材料和信息；

	售后服务保障或维修响应时间要求
	1、 售后含安装、调试、维修、保养、人员培训等。
2、 质保期内每年对所有设备提供不少于一次维护保养，
3、 质保期内出现质量问题，投标人在接到采购人通知后两小时内响应，十二小时内到达现场完成维修或更换，并承担修理更换的所有费用；同时，相应延长修补或更换件的质量保证期。
4、 技术升级，如果制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。
5、 所有设备按照医院实际要求免费开放端口，须承担与医院院内信息系统的对接费用（如有），并提供相应接口文档及技术支持。终身免费进行软件升级（如有）。
6、 免费提供操作培训和维修培训。

	其他要求
	要求设备为最新出厂设备，出厂日期不得早于招标日期6个月。



3、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1.所投产品均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件需是正规厂家生产的原装正品。如果对投标产品的标准配置或配件有更换或调整的，需提供原生产厂家的变更和调整确认材料,提供的产品配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。
2.质量要求：供应商所提供的货物，若属于医疗器械，则必须与医疗器械注册证或备案及附件所限定的内容保持一致，并符合《医疗器械监督管理条例》的相关要求；若不属于医疗器械，则需符合相关行业标准、法律法规，且供货渠道合法。所有货物须为全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件，则必须使用正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书。 
3.采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
4.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。




[bookmark: _Toc3311]第二章 供应商须知
一、供应商须知前附表
	序号
	内容、要求

	1
	在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

	2
	响应文件组成：纸质响应文件正本1份、副本5份。

	3
	磋商小组成员：3人及以上单数。

	4
	评标办法：本项目采用综合评分法。

	5
	采购资金来源：自筹资金。

	6
	响应文件有效期,有效期至合同完全履行止。



[bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc16669]二、投标文件
1.投标文件构成
供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、条款、格式等所有事项，按采购文件的要求制作并提交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。
2.投标文件组成（按以下顺序装订）
（1）竞争性磋商响应书
（2）初次报价一览表
（3）报价明细表
（4）技术响应表
（5）商务响应表
（6）法定代表人身份证明
（7）法定代表人授权书
（8）证明文件

[bookmark: _Toc11217]第三章  评标办法及评分标准
（一）评标原则
按照“公平、公正”的原则对待所有供应商，按照采购文件的相关规定进行评标、定标。
（二）评标办法
1．本项目采用综合评分法，总分为100分。
2．磋商小组按照采购文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行综合比较与评价。
3. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。
4.响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为成交供应商。
（三）评标程序
	评审内容

	价格标部分(30分）
	说明：当磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价，使其磋商报价可能低于其个别成本的，磋商小组可对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，磋商小组应按无效磋商处理。
明显低于启动条件（满足任一即应启动）：小于平均价50%，小于次低报价50%，小于最高控制价的45%
有效磋商报价：磋商报价不高于采购预算价的为有效磋商报价。
评标基准值的确定：满足采购文件要求且磋商价格最低的有效磋商报价为评标基准价。
磋商报价得分=（评标基准价/有效磋商报价）×30分

	技术部分（46分）
	1.产品技术参数（40分）
	供应商对“第二章 采购需求 二、技术要求”技术参数、性能及产品功能等的响应，所投产品全部满足磋商文件要求得40分，标★为实质性技术要求，未按要求提供响应文件无效。未标★为一般性技术要求，有一项不满足的扣2分；如得分为0，则磋商无效。 
1）供应商需如实填写技术偏离表，并标注偏离情况。
2）需提供产品注册检验报告（其中检验报告照片页必须提供）及响应技术参数条款的技术白皮书和彩页等相关文件，并对响应技术参数部分做出明显标注。未提供对应证明材料的，视为不满足该项参数要求，作扣分处理。

	
	2.产品综合评议（6分）
	根据供应商所投产品整体性能量化指标进行评价，产品技术指标能够最大程度满足采购需求，使用的材料耐用可靠、配套设备齐全且适配性强、生产技术先进、耐用性强，能有效保障治疗效果的得6分；产品整体性能一般的得3分；整体性能较差得1分。

	商务评价
（24分）
	1.质保期
（6分）
	质保期在满足采购文件的基础上，每增加一年加2分,最多加6分。
注：提供承诺函，不符合要求的不得分。

	
	2.设备使用年限（4分）
	设备使用年限在采购文件的基础上，使用年限每增加一年加2分，最多加4分。
注：提供相关证明材料。

	
	3.类似业绩（6分）
	提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来所投产品（同品牌同型号）销售业绩（合同甲方须为货物使用单位，业绩为生产企业或各经销商均可），每提供1份业绩证明材料得3分，最多得6分。
注：需提供合同，未按要求提供不得分。

	
	4.售后服务（8分）
	供应商提供的售后服务保障方案包括：
①详细的售后服务方案。
②国内有备件仓库，省内有固定的维修站及工程师（需提供具有维修/维保资质的工程师证书证明材料）。
③应急处理措施(包括但不限于故障响应时间、应急故障处理方案等)；
④培训方案（对维修工程师及临床使用人员培训计划、培训内容、培训工程师、培训方法等）
售后服务符合本项目特点，措施详尽、提供原厂维保、日常维保措施、故障响应时间极快、应急维修措施合理且可行，人员专业性强，有具体的培训方案，得8分。
售后服务符合本项目特点，售后方案较完善，故障响应时间快、应急维修措施预案较合理，人员专业性较强，有较具体的培训方案的得5分；
售后服务符合本项目特点，故障响应时间较长、应急维修措施预案不完备，培训方案不完备的得3分；
售后服务不符合本项目特点，不能满足项目需求的得1分。
缺项得0分。

	得分的计算
	磋商小组成员评分=各项评分因素的汇总得分。
评标总得分=磋商小组所有成员合计评分/磋商小组组成人员数。
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第4章 磋商文件格式

[bookmark: _Toc31798][bookmark: _Toc24743]附件1               文件封面（格式）

驻马店市中医院医疗设备院内竞争性磋商项目
（项目编号+设备名称）
磋商文件









供应商：                 （全称并加盖公章）  
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日





目录
XXXXXX  	1
XXXXXX  	X
XXXXXX  	X
XXXXXX  	X
XXXXXX  	X
XXXXXX  	X


[bookmark: _Toc8818][bookmark: _Toc14560]
















附件2      竞争性磋商响应书（格式）
致：驻马店市中医院
我方仔细研究了（项目名称：              ）采购文件的全部内容，决定参加该项目的磋商活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
1、我方愿意向贵方提供任何与本竞争性磋商项目有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实、合法、有效、完整。
2、我方响应文件有效期为自磋商之日起90天，同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。
3、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4、我方尊重磋商小组的评审结果，完全理解本采购项目最低投标价不作为成交的保证。
5、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书并缴纳服务费。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。
6、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起30日内与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。
8、与磋商有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：
   地址：                   邮编：
   电话：                   传真： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
   供应商：                              （全称并加盖公章）
日期：    年    月   日 




[bookmark: _Toc7838]附件3            初次报价一览表（格式）
单位：人民币（元）

	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商报价
	大写：                  
小写：          元（详见报价明细表）

	质保期
	

	使用年限
	

	备  注
	


[bookmark: _Toc11620][bookmark: _Toc20877]
供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日
 
[bookmark: _Toc22004][bookmark: _Toc24984]



最终报价一览表（格式）
单位：人民币（元）

	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商报价
	大写：                  
小写：          元（详见报价明细表）

	质保期
	

	使用年限
	

	备  注
	



供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日


注：1.此表请单独打印盖章
2.由现场填写最终价格



附件4            报价明细表（格式）
金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	注册证名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	总计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	磋商报价(大写)：


注：


供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日

     

[bookmark: _Toc226][bookmark: _Toc15804]4.1 配套试剂报价一览表（格式，如有）
	序号
	检测项目
	商品名称
（通用名）
	注册
证名称及注册证号
	品牌

	规格型号
	生产企业
	计价
单位
	单价
（元/每人份）
	试验方法
	网采号
	[bookmark: _Toc19295]收费项目名称
	[bookmark: _Toc2727]收费编码、
[bookmark: _Toc23879]收费金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日

注：1.请按照检测项目填写试剂。
2.试剂以“每人份”为单位进行报价。
备注: 此表为产品配套试剂报价表，如没有，无需制作，可自行删除。


4.2 配套耗材报价一览表（格式，如有）

	序号
	检测项目
	商品名（通用名）
	投标产
品注册
证名称及注册证号
	规格型号
（按注册证规格型号填写）
	生产企业
	品牌
	产地
	计价单位
	投标单价
（元/单位）
	网采号
	[bookmark: _Toc3119]收费项目名称
	[bookmark: _Toc17040]收费编码、
[bookmark: _Toc28623]收费金额

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日


备注: 此表为产品配套耗材报价表，如没有，无需制作，可自行删除。


4.3 产品配置清单一览表
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日











4.4 质保期满后易损件、配件一览表

	序号
	配件名称
	规格型号
	生产企业
	产地
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




供应商：                       （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日











附件5           技术响应表（格式）
	序号
	货物名称
	磋商文件要求
	响应文件响应
	偏离情况
	证明材料在响应文件的页码
（每条参数需做标记）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



注：
1.本表中“偏离情况”只有三种状态（正偏离、无偏离、负偏离）
2.评审专家逐项核对技术偏离表及证明材料，评审结合证明材料，若填写“无偏离或正偏离”但证明材料不满足或低于采购文件要求，则视为负偏离，做扣分处理。
3.验收以“技术偏离表+投标文件证明材料+设备实际功能”为依据进行逐条验收，信息不一致则验收不通过。


              
供应商：                        （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日





[bookmark: _Toc29960][bookmark: _Toc24168][bookmark: _Toc20420]
5.1 投标产品技术参数证明资料：
（1）所投产品的医疗器械注册证【含附件：产品技术要求（如有）】或医疗器械备案凭证；
注：医疗器械注册证【含附件：产品技术要求（如有）】是指医疗器械注册证上附件如写产品技术要求，则需同步提供完整版产品技术要求相关的证明材料。


（2）按照采购文件“第二章 采购需求 二、技术要求”及“评分标准”中的要求提供产品技术参数证明文件。


附件6            商务响应表（格式）
  
	序号
	项目
	磋商文件要求
	响应文件响应
	偏离情况
	备注

	1
	交货期
	
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	
	

	3
	质保期
	
	
	
	

	4
	售后服务
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	

	6
	其他要求
	
	
	
	



注：本表中“偏离情况”只有三种状态（正偏离、无偏离、负偏离）

供应商：             （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日
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[bookmark: _Toc29406]附件7         法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：                                
地址：                                        
成立时间：         年         月         日
经营期限：                        
姓名：         ，性别：        ，年龄：        ，职务：        
系                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。


	此处请粘贴法定代表人身份证复印件









供应商：                （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日



[bookmark: _Toc30519][bookmark: _Toc12939][bookmark: _Toc13976]附件8         法定代表人授权书（格式）

致：  驻马店市中医院          ：
我        （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。
代理人无转委托权。
委托期限：

委托代理人签名：             法定代表人签名或盖章：
职务：                      职务：
	此处请粘贴委托代理人身份证复印件


委托代理人身份证号码：







供应商：                （全称并加盖公章）
日期：     年    月    日
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9.1 供应商资格审查证明材料


9.2评分标准中需提供的证明材料（除技术参数要求外）

[bookmark: _Toc17966]9.3销售业绩
	序号
	销售用户
	产品名称
	品牌
	型号
	联系人及联系电话
	销售年份

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商需在本表后附销售业绩合同。

9.4供应商认为其他应提供的证明材料











[bookmark: _LarkToc00023]第五章  其他说明
1. 采购项目不向参选单位收取报名费、评审费；参与供应商产生的全部成本自行承担。
2. 文件的澄清、修改，将通过邮件方式或微信等方式通知所有已报名参选单位；参选单位应留意通知，未及时查看造成后果自行承担。
3. 参与供应商对采购文件、采购过程、采购结果有异议的，应当在法定时限内以书面形式（加盖公章）向采购人提出，逾期不予受理。
4. 采购文件最终解释权归驻马店市中医院。
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