	生物安全柜技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	生物安全柜由柜体，前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集液槽、报警和连锁系统组成。
	

	2
	使用热风式风速传感器实施时检测风速，不可使用压差传感器测量压差换算风速。
	

	3
	使用过高滤器，标配HI4高效过滤器，过滤0.3微米粒子的效率达≥99.995%，并提供出厂检测报告。
	

	4
	设备使用寿命不低于10年。
	

	5
	设备配置手动可调节高度支架，调节档位步进为50毫米，且不低于4个调节档位。
	

	6
	设备脚轮为不锈钢框架万向脚轮，且设备带有独立的不锈钢调整脚进行高度平衡调节。
	

	7
	配置安全防溅插座和水汽安装孔以及排水阀。
	


