	双通道注射泵技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	注射泵需通过NMPA三类注册证
	

	2
	整机使用期限≥10年，需提供证明材料
	

	3
	双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。
	

	4
	注射精度≤±1.8%
	

	5
	速率范围：0.01-2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
	

	6
	可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
	

	7
	支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
	

	8
	注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推
	

	9
	8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
	

	10
	支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
	

	11
	可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型
	

	12
	不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
	

	13
	支持药物库，可储存5000种药物信息
	

	14
	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
	

	15
	在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
	

	16
	压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg
	

	17
	具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
	


